前　言

感谢贵司选择了本公司的产品，本公司不仅给贵司提供质量优良的产品，而且将提供可靠的售后服务。

为确保使用人员之人身安全及仪器的完好性，在使用本仪器前请充分阅览此操作手册，确实留意其使用上的注意事项。本操作手册详细介绍此仪器之设计原理、依据标准、构造、操作规范、校正、保养、可能故障的情形及排除方法、电气图等内容。在本操作手册中如有提及之各种“试验规定”、“标准”时均只作参考用，如贵司觉得有异议请自行检阅相关标准或数据。

特别声明：

● 本操作手册不能作为向本公司提出任何要求的依据。

● 本操作手册的解释权在本公司。

目  录

安全上的注意	-------------------------------------------------------------------3

一、概论----------------------------------------------------------------------------- 4

二、依据标准----------------------------------------------------------------------- 4

三、仪器说明

一）仪器结构------------------------------------------------------------------- 4

二）控制面板--------------------------------------------------------------------4

三）仪器规格--------------------------------------------------------------------4

四、仪器安装------------------------------------------------------------------------ 5

伍、操作规范

一）试验前准备事项---------------------------------------------------------- 5

二）试验操作------------------------------------------------------------------- 6

三）注意事项及维护---------------------------------------------------------- 6

六、质量保证------------------------------------------------------------------------ 7

七、备    注------------------------------------------------------------------------- 7

安全上的注意

1、安全上的记号

在本手册中关于安全上的注意事项以及使用仪器时有下列重要的各显示事项，为了防止意外事故及危险，请务必遵守下列危险、警告、注意的记言。

危险: 此显示的项目表示为如不遵照，操作者有可能受到伤害。

警告: 此显示的项目表示如不遵照，有可能损坏仪器。

注意: 此显示的项目表示为有可能影响测试结果和质量。

【注】 此显示的项目表示本产品在操作使用中之辅助申明。

2、在本仪器上,以下记号表示注意﹑警告。

|  | 警告记号 | 此记号表示在有必要参照操作手册的场所。 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险电压记号 | 此记号表示为高压危险。 |
|  | 接地保护记号 | 表示于本仪器上之接地端子。 |

一、概   论

一）用途：

本机专门测试电子、电器、电机、家电、车辆、航空、通讯等成品或组件之耐振动程度。以了解各种器材在受一定频率及幅度之振动后，质量或结构上，所发生的影响及变化，外销产品可做产品之模拟运输振动试验。

二）原理：

本机数字仪表显示振动频率；同步静噪皮带传动；试品装夹采用导轨式，操作方便、安全；机台底座采用重型槽钢配减振胶垫，安装方便，运行平稳，无需安装地脚螺丝；直流电机调速，运行平稳，负载能力强；回转式振动（俗称跑马式），符合欧美运输标准。

二、依据标准

本仪器引用标准：EN71 ANSI、UL、ASTM ISTA  GB/T2423。

三、仪器说明

一）仪器结构(图1)

（图1）

二）控制面板(图2)

（图2）

三）仪器规格(表1)

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 最大试验负载 | 100kg |
| 频率范围 | 60～300rpm(可调) |
| 振幅范围 | 25.4 mm（1英寸） |
| 振动方式 | 往复式（回转式） |
| 模拟车速 | 25～40km/h |
| 工作台面尺寸 | 1000×1200mm |
| 外型尺寸 | (L×W×H)1255×1070×660mm |
| 电源 | 1∮ , 220V，50Hz，1HP |
| 重量(约) | 约125/135kg |
| 调速方式 | 直流调速或交流变频调速 |

(表1)

四、仪器安装

一）电源条件：请依据本机铭牌上标示配置正确电源，电源1∮ AC220V  50HZ。

危险： ■ 输入电压误差范围是±10%，且保证机台应正确接地，防止机台漏电造成伤害。

二）环境要求：室温条件，相对湿度<80%RH；

三）本仪器需置于坚实稳固的平整地面上，四周应有足够的空间，确保操作无障碍。

四）连好马达线和控制线；

五）电源接入端应装备总开关，电源线要可靠接地。

伍、操作规范

一）试验前准备事项

1、开机前检查电源连接正确，可靠接地；

2、打开电源开关，轻按一下启动按扭，马达开始工作；

3、调节调速旋钮至所需速度(在空载时设定所需要速度)；

4、在定时器中设置好测试时间，关掉时间开关和电源开关，重新启动。

二）试验操作

1、将待测试试样放置于试验台上，用调整护栏、固定夹和固定螺丝固定好测试试样；

# 2、按下启动键，开始测试；

3、当机台运行时间达到设定时间后测试完成，机台会自动停机；取下测试试样进行检查，并予以记录所测试样状况。

4、按上述1~3项或上述一~二项操作步骤测试其它组试样，并予以记录所测试样状况。

三）注意事项及维护

1、机器电源判明AC220V/50Hz；

2、电源输入线和输出线连接正确无误；

3、本机必须接地（外接），检查主机和控制箱应可靠接地；

4、测试时物品必须夹紧；

5、严禁空载下长期使用，除调机外；

6、禁止超过机器规定负载运行；

7、使用本机前请详细阅读操作说明书，并遵守安全注意事项；

8、无特殊要求，严禁改变设定程序；

9、机器工作时，严禁开启机箱盖板，否则发生严重电击和机械损害；

10、工作中请勿频繁开关机器，开机后请等待10s机器程序自检；

11、使用完毕后,请关闭总电源；

12、保养检查时将松动之螺丝锁紧，维护保养时,请关闭总电源开关；

13、控制箱保持通风,干燥和清洁。

# 六、质量保证

一）质量保证事项：

本验机自出厂日期起免费服务期限为一年（消耗品不在免费范围内，不含差旅费）。

二）免费服务之主要凭证：

1、请贵公司妥善保存《操作说明书》，如有遗失于一个月内与我公司联络报备。

2、《操作说明书》若经涂改或未加盖我公司之公章，则无效。

三）遇下列情况，虽在有咨证期限内，亦得酌收技术或材料费：

1、由于天灾地变而损毁。

2、由于使用者之过失或操作错误以致故障。

3、未按规定使用电源电压导致损坏。

4、自行拆修以致故障。

5、借给他人使用以致故障。

6、自行改装以致故障。

7、自行校正以故障。

8、.转移或运送不慎而障。

9、远程地区之服务。

四）注意事项：

1、凡原在东莞、深圳地区安装使用之本公司产品，如将产品移往东莞、深圳地区外使用时，不论是否在有效保证期限内，服务人员之交通费及出差费，概由客户支付。

2、凡广东省地区以外客户，不论是否在保证期间内，服务人员之交通费及出差费，概由客户支付。

3．本仪器尽量不要在下列场合下使用：

3.1 、在振动、摇摆的场合。

3.2、日光直射的地方。

3.3、高温、多尘、潮湿的地方。

3.4、供给本机的交流电应接地良好，确保使用安全。

3.5、严禁使用强溶剂（如：苯、硝基类油）清洗机彀。

3.6、机内不得注入水和杂物，以防电气组件损坏和触电。

3.7、仪器显示器内的拆装及调试只能由国家计量部核准的单位和本公司负责，其它人不得擅自拆修。

# 七、备注

本册若有疏漏之处，须要加以补充或更正，以及试验机因改良创新的，而变更设计，或是换装较优组件，而使用方法必须另外说明者，均载于本栏。

本册之编辑是为了协助贵公司了解之操作及应注意的事项，因此请妥为保管，以便必要时之参考。

本公司随时在创新及改良产品，本册之例举、图解及规范，概以本册发布时之机种型式为准。

未经同意　禁止翻印

# Text boxes

!

!

(

注】

(

(

!

!